Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di aghi e siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

(iniziativa avente ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore a 5.000.000 EUR al netto dell’IVA e quindi soggetta alla misura dello strumento per gli appalti internazionali («misura IPI»), sotto forma di esclusione delle offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1031).

ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, con sede in __________________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP ________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

CHIEDE

- di partecipare alla consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di aghi e siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

E DICHIARA

- di indicare di seguito il recapito – completo di indirizzo, numero di telefono, email e PEC – e, qualora desideri ricevere le informazioni inerenti il dialogo tecnico, il nominativo del referente da contattare.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- di allegare la seguente documentazione che attesta lo svolgimento dell’attività nel settore di interesse dell’iniziativa di acquisto.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

- di formulare le seguenti osservazioni all’elenco prodotti parimenti di seguito riportato:

| CND | Lotti | voce | descrizione | Specifiche tecniche minime pena esclusione | (A) CAPACITA’ DI OFFERTA (SI/NO) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01010101 | 1 | AGHI IPODERMICI | Aghi ipodermici senza meccanismo di sicurezza (18G-19G-21G x 38-40mm) | "Aghi sterili a triplice affilettatura, in acciaio inox. Cono compatibile con connessioni luer e luer lock con copriago in materiale plastico idoneo, che deve staccarsi facilmente. L'ago deve essere saldamente fissato al bariletto e dotato di robustezza tale che, se piegato ad angolo retto, non si spezzi. La punta dell'ago deve essere atraumatica ed il cono di colore convenzionale a seconda della misura. Deve essere di facile penetrazione. Devono essere sterili, latex free, senza rilascio di ftalati, monouso. Ove previsto (lotti 2-3-4-5), l’ago deve essere dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l’uso. Rispondenza alle direttive 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) confezionamento massimo 100 pezzi Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Non deve predisporre ad un uso scorretto o improprio Il meccanismo di sicurezza (ove previsto) deve avere anche le seguenti caratteristiche: • deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo; l'attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva; •deve fare in modo che le mani dell’operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo; •l’attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile, avvenire al primo tentativo e essere volontariamente provocata. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
|  | 2 | AGHI IPODERMICI | Aghi ipodermici con meccanismo di sicurezza (23G-25G x 25 mm) |  |  |
|  | 3 | AGHI IPODERMICI | Aghi ipodermici con meccanismo di sicurezza (da 18G a 27G x 38-40 mm) |  |  |
|  | 4 | AGHI IPODERMICI | Aghi ipodermici con meccanismo di sicurezza 16Gx40mm |  |  |
|  | 5 | AGHI IPODERMICI | aghi ipodermici con meccanismo di sicurezza misure varie vasta gamma, almeno 7 delle misure di seguito riportate 22G x 32mm 26G x 25mm 27G x 25mm 25G, 26G e 27G x 16mm 20G e 21G x 25mm 27, 28G e 30 x 12mm |  |  |
| A019006 | 6 | AGO PER MESOTERAPIA | ago per mesoterapia misure 27Gx4mm 27Gx6mm | Ago per mesoterapia con cannula in acciaio e cono in materiale plastico. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Confezione massima 100 pz Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio." |  |
| A01010102 | 7 | AGHI IPODERMICI per penna da insulina | Ago per penne da insulina con sistema di sicurezza da G29 a G33 x da 4mm a 13mm | "Ago ipodermico sterile per penna. Deve essere termosaldato e sufficientemente robusto da non spezzarsi se piegato ad angolo retto. - Deve avere pareti sottili tali che il lume interno sia più largo per uno scorrimento di insulina più ampio e veloce. - Deve essere compatibile con tutti i dispositivi di iniezione a penna per insulina in commercio. Devono essere sterili, latex free, senza rilascio di ftalati, monouso. L’ago deve essere dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l’uso. Rispondenza alle direttive 93/42 CL e s.m.i. DE 2010/32/EU. Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. confezionamento massimo 100 pezzi. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010102 A010199 | 8 | AGHI A FARFALLA | aghi a farfalla con copriago con meccanismo di sicurezza misure da 19G a 27 G | "Ago a farfalla per infusione. - Alette: laterali, in materiale plastico ad uso medicale, ergonomiche, con codice colore secondo gli standard internazionali per l’immediato riconoscimento del calibro, morbide e conformate per un buon fissaggio, antiscivolo e di facile impugnatura per facilitare l'inserimento (inserimento con tecnica a farfalla) - Prolunga di estensione: integrata al dispositivo, con lunghezza minima di 30cm (con tolleranza +/- 10%), di materiale platico idoneo ad uso medicale, trasparente, flessibile e non collabente alla torsione, privo di memoria,compatibile con attacco luer lock, munito di tappo di chiusura a perfetta tenuta. L’ago deve essere dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l’uso. Rispondenza alle direttive 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Confezionamento massimo 100 pezzi Inoltre deve avere anche le seguenti caratteristiche: • deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo; l'attivazione deve essere automatica o attualbile con una sola mano, agevole ed intuitiva; •deve fare in modo che le mani dell’operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo; •l’attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile, avvenire al primo tentativo e essere volontariamente provocata. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010103 | 9 | AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI | ago di huber angolato con sistema di sicurezza ad alto flusso doppia via di infusione con prolunga misure: 19G e 20G lunghezza operativa della cannula misure varie da 12 a 32 mm 22G lunghezza operativa della cannula misure varie da 12 a 25 mm | Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber provvisto di meccanismo di sicurezza. Ago di Huber, per l’accesso al setto dei sistemi totalmente impiantabili, a punta non carotante, con angolatura di 90°, dotato di un sistema di impugnatura e idoneo fissaggio costituito da alette o da una base allargata monouso sterile dotato di idoneo dispositivo di sicurezza ed ad alto flusso e doppia via Prolunga di estensione ad una via: integrata al dispositivo, adatto alla somministrazione di lipidi e chemioterapici, di materiale platico idoneo ad uso medicale, flessibile e non collabente alla torsione, privo di memoria,) per infusioni ad alta pressione (PSI minima di 300) compatibile con attacco luer lock. Dotato di morsetto di chiusura. DM sterile, monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati, atossico, apirogeno, in confezione max 100 pz. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010103 | 10 | AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI | ago di huber angolato con sistema di sicurezza ad alto flusso MONOVIA con prolunga MISURE 20G lunghezza operativa della cannula (da 12 a 32 mm) | Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber provvisto di meccanismo di sicurezza. Ago di Huber, per l’accesso al setto dei sistemi totalmente impiantabili, a punta non carotante, con angolatura di 90°, dotato di un sistema di impugnatura e idoneo fissaggio costituito da alette o da una base allargata monouso sterile dotato di idoneo dispositivo di sicurezza ed ad alto flusso monovia Prolunga di estensione ad una via: integrata al dispositivo, adatta alla somministrazione di lipidi. Il DM deve essere idoneo ad uso medicale, flessibile e non collabente alla torsione,( privo di memoria,) per infusioni ad alta pressione (PSI minima di 300) compatibile con attacco luer lock. Dotato di morsetto di chiusura. DM sterile, monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati, atossico, apirogeno, in confezione max 100 pz. Rispondenza direttiva 93/42 e s.m.i. Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010104-A0199 | 11 | AGHI PER PRELIEVO DA FLACONE AGHI PER INFUSIONE E PRELIEVI - ALTRI | ago da trasferimento 18GX40MM | Il DM deve essere dotato di cannula in acciao inox, punta smussa per ridurre il rischio di punture accidentali nelle fasi di prelievo del farmaco e della ricostruzione. Deve avere cono trasparente con codice colore, di forma standard, compatibile con attacchi luer e luer-lock., dotato di copriago. DM sterile, monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati, atossico, apirogeno, in confezione max 100 pz. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010104-A0199 | 12 | AGHI PER PRELIEVO DA FLACONE AGHI PER INFUSIONE E PRELIEVI - ALTRI | ago da trasferimento 16GX40MM | Il DM deve essere dotato di cannula in acciao inox, punta smussa per ridurre il rischio di punture accidentali nelle fasi di prelievo del farmaco e della ricostruzione. Deve avere cono trasparente con codice colore, di forma standard, compatibile con attacchi luer e luer-lock., dotato di copriago. DM sterile, monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati, atossico, apirogeno, in confezione max 100 pz. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010104-A0199 | 13 | AGHI PER PRELIEVO DA FLACONE AGHI PER INFUSIONE E PRELIEVI - ALTRI | ago da trasferimento18x40mm dotato di filtro da 5micron (µ) | Ago monouso sterile in acciaio per prelievo da flacone, antifrustolo, con punta non tagliente, cono in materiale plastico. Di sufficiente robustezza da permettere una facile perforazione dal punto di prelievo di ogni tipo di flacone, ago saldamente fissato al bariletto. Dotato di filtro anti-particolato da 5 micron. DM sterile, monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati, atossico, apirogeno, in confezione max 100 pz. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020101 | 14 | AGHI E KIT PER BIOPSIA TRANCIANTE | DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO biopsia epatica ecoguidata e su tessuti molli secondo la tecnica di menghini tipo biomol misure: 17Gx 90MM 17Gx150MM 18Gx150MM | Il Dispositivo deve essere dotato di centrimetratura e fermo profondità, mandrino solidale al pistone della siringa, a punta preferibilimente piramidale, con marker ecogeno. Dispositivo atraumatico in punta, cannula esterna flessibile e rimovibile, sterile, monouso, latex-free, confezione singola, senza rilascio di ftalati. Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza Direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010203 | 15 | AGHI E KIT PER BIOPSIA CUTANEA | PUNCH PER BIOPSIA CUTANEA misure: 1,5mm 2mm 3mm 5mm 6mm 8mm | Dotato di manico in plastica. Devono permettere il prelievo di una quantità ottimale di campione. La misura deve essere riportata su ogni dispositivo al fine di facilitarne l'identificazione. Devono essere maneggevoli, sterili m/uso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola. Il DM deve essere dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l’uso. Inoltre deve avere anche le seguenti caratteristiche: • deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo; •l’attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva; •deve fare in modo che le mani dell’operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo; •l’attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile, avvenire al primo tentativo e essere volontariamente provocata. Rispondenza alla Direttive 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020101 | 16 | AGHI E KIT PER BIOPSIA TRANCIANTE | DISPOS SEMIAUTOMATICO BIOPSIA A GHIGLIOTTINA misure: 14GX100mm 14GX150mm 14GX200mm 16GX150mm 16GX200mm 18GX100mm 18GX150mm 18GX200mm 18GX250mm 20GX150mm 20GX200mm 21GX150mm | Ago da biopsia semiautomatico per tessuti molli tipo tru-cut, doppia profondità di penetrazione regolabile (1-2cm), impugnatura ergonomica, leggera ad anelli, con marker ecogeno Dispositivo atraumatico in punta, sterile, monouso, latex-free, confezione singola, senza rilascio diftalati. Documentazione tecnica e scheda tecnica (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza Direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020101 | 17 | AGHI E KIT PER BIOPSIA TRANCIANTE | DISPOSITIVO DA BIOPSIA AUTOMATICO per tessuti molli tipo trucut (tipo maxcore, medone) Calibri da 14 G a 20 G, lunghezze da 6 cm a 25 cm. | Dispositivo a scatto automatico su tessuti molli. Dotato di centrimetratura, di fermo sicurezza, marker ecogeno su mandrino. Utilizzabile con una sola mano. Profondità di penetrazione di 22mm Il dispositivo deve garantire il prelievo di campioni istologici consistenti (dichiarazione da scheda tecnica) Dispositivo sterile, monouso, latex free, confezione singola, senza rilascio di ftalati Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio." |  |
| A01020101 | 18 | AGHI E KIT PER BIOPSIA TRANCIANTE | SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA MONOUSO TIPO MONOPTY, misure: da 16G a 22G lunghezze da 100 a 200mm | Dispositivo automatico monouso dotato di ago in acciaio, ecoriflettente con riferimento di profondità, con molla per l'affondamento della camicia. Possibilità di differenziare la lunghezza del prelievo Dispositivo sterile, monouso, latex-free, confezione singola, senza rilascio di ftalati. Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza Direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020101 | 19 | AGHI E KIT PER BIOPSIA TRANCIANTE | AGO SEMIAUTOMATICO A GHIGLIOTTINA PER BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI CON INTRODUTTORE misure: da 14G a 20G lunghezze da 100 a 250mm | Ago in acciaio medicale con punta centimetrata ed affilatura percutanea (punta trocar); regolatore di profondità; marker ecogeno; corredato da ago coassiale per biopsie a prelievi multipli; codice colore; sterile, monouso, in confezione singola; latex-free, senza rilascio di ftalati. Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020102 | 20 | AGHI E KIT PER AGOASPIRAZIONE | AGO PER BIOPSIA CITOLOGICA A DIAMETRO VARIABILE 20G/22Gx100mm | Deve essere caratterizzato da una variazione di 2 G di diametro tra la punta ed il corpo della cannula, deve essere completo di mandrino estraibile perfettamente accoppiato all'ago e dotato di marker ecogeno. L'ago deve essere centimetrato e dotato di fermo scorrevole; il dispositivo deve avere cono luer trasparente con codice colore. Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati Rispondenza Direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020102 A010204 | 21 | AGHI E KIT PER AGOASPIRAZIONE AGHI E KIT PER AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI | AGO PER BIOPSIA CITOLOGICA con punta tipo chiba misure: da 18G a 25G, lunghezze da 100mm a 250mm | Il dispositivo deve essere dotato di cannula centimetrata in acciaio flessibile, con fermo profondità, cono luer-lock trasparente con codice colore, punta non tranciante tipo chiba adatta a facilitare la penetrazione, mandrino in acciaio, estraibile accoppiato alla cannula con cono con codice colore e marker ecogeno. Dispositivo utilizzabile per aminiocentesi e villocentesi. Confezione singola, sterile, monouso, , latex-free, senza rilascio di ftalati . Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020102 | 22 | AGHI E KIT PER AGOASPIRAZIONE | AGO PER BIOPSIA mammella e tiroide punta lancet misure 25Gx50mm 25Gx70mm | Dispositivo per ago-aspirazione della mammella e della tiroide. Ago centrimetrato con punta lancet, siringa con alette per evitare l'utilizzo dei dispositivi ""a pistola"". Confezione singola, sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020102 | 23 | AGHI E KIT PER AGOASPIRAZIONE | DISPOSITIVO MANUALE per biopsia su tessuti molli secondo la tecnica del menghini modificato misure da 15G a 22G, lunghezze x150-200 mm | Il dispositivo deve essere dotato di centrimetratura e fermo di profondità, mandrino a punta adatta a facilitare la penetrazione, solidale al pistone della siringa, dotato di marker ecogeno. Dispositivo atraumatico in punta, cannula esterna flessibile e rimovibile. Dispositivo sterile, monouso, latex-free, in confezione singola, senza rilascio ftalati Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020201 | 24 | AGHI E KIT PER BIOPSIA ILIACO-STERNALE | AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE da sterno o cresta iliaca misure: 16Gx70/80mm 16Gx100mm 15Gx100mm | Dispositivo in acciaio medicale provvisto di sistema di penetrazione ed avvitamento con possibilità di controllo, in maniera affidabile, della profondità di penetrazione tramite scala millimetrica. La punta dell'ago ed il mandrino devono essere dotati di idonea affilatura. Il dispositivo deve avere impugnatura ergonomica ai fini di consentire un corretto controllo dello stesso. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020202 | 25 | AGHI E KIT PER ESPIANTO MIDOLLARE | AGO per esecuzione contemporanea di BIOPSIA OSSEA + ASPIRATO MIDOLLARE tipo paragon 9x100mm | Il dispositivo deve permettere con una sola manovra di effettuare sia la biopsia ossea che l'aspirato midollare. Deve essede dotato di mandrino e di sistema di intrappolamento dell'osso, in acciao medicale, con cannula centimetrata, impugnatura ergonomica. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01020202 | 26 | AGHI E KIT PER ESPIANTO MIDOLLARE | AGO PER ESPIANTO di midollo osseo, misure: 14Gx55mm 15Gx40mm 15Gx55mm | deve essere in acciaio con più fori laterali in prossimità della punta ai fini di consentire una abbondante aspirazione. Il mandrino, estraibile, deve essere dotato di punta piramidale ai fini di consentire una introduzione facilitata attraverso la parete ossea. Presenza di mandrino di ricambio. Il dispositivo deve avere una impugnatura ergonomica per una presa ed una manovrabilità sicura. Presenza di un connettore luerlock per una connessione sicura della siringa. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola. Deve essere latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |
| A01020202 | 27 | AGHI E KIT PER ESPIANTO MIDOLLARE | AGO PER ESPIANTO di midollo osseo, misure: 11Gx100mm 13Gx100mm | deve essere in acciaio con più fori laterali in prossimità della punta ai fini di consentire una abbondante aspirazione. Il mandrino, estraibile, deve essere dotato di punta piramidale ai fini di consentire una introduzione facilitata attraverso la parete ossea. Presenza di mandrino di ricambio. Il dispositivo deve avere una impugnatura ergonomica per una presa ed una manovrabilità sicura. Presenza di un connettore luerlock per una connessione sicura della siringa. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola. Deve essere latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”). Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |
| A01030101 | 28 | AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE | AGHI SPINALI PUNTA DI SPROTTE con introduttore misure: 22GX90mm 25GX90mm 25GX103mm 25GX120mm 27GX90mm 27GX103mm | Ago per anestesia spinale con punta atraumatica tipo Sprotte. Gli aghi devono essere dotati delle seguenti caratteristiche: • Ago in acciaio inossidabile con cono in materiale trasparente per visualizzare il reflusso del liquido cefalorachidiano • Pareti perfettamente levigate per evitare la presenza di residui di lavorazione • Presenza di ago introduttore • Atraumaticità della punta • Mandrino di pari lunghezza dell'ago che deve essere dotato di indicatore di posizionamento, di impugnatura con codice colore; deve potersi innestare sul cono dell'ago con attacco luer lock. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
|  | 29 | AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE | AGO SPROTTE LENTE+ INTRODUTTORE misure: 25GX90mm 27GX120mm 29GX90mm |  |  |
| A01030101 | 30 | AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE | AGHI SPINALI PUNTA Whitacre con introduttore misure: 25GX90mm 25GX103mm 27GX90mm 27GX103mm 29GX90mm | Aghi per anestesia spinale con cannula e mandrino in acciaio inox, cono in materiale plastico trasparente per visualizzare il reflusso del liquido cerebro-spinale. Il mandrino di pari lunghezza dell'ago deve scorrere senza attrito lungo tutta la sua lunghezza e deve essere dotato di indicatore di posizionamento, deve essere dotato di impugnatura con codice colore e deve potersi innestare sul cono dell'ago che deve avere attacco luer lock. L'ago deve essere dotato di resistenza e rigidità necessaria alla penetrazione e nello stesso tempo dotato di flessibilità; deve essere dotato di idoneo cappuccio di facile rimozione. Devono essere adottati idonei accorgimenti per identificare la posizione della punta e del foro durante il posizionamento. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”). documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
|  | 31 | AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE | AGHI SPINALI PUNTA Whitacre senza introduttore misure: 22GX90mm 25GX103mm 27GX103mm | Aghi per anestesia spinale con cannula e mandrino in acciaio inox, cono in materiale plastico trasparente per visualizzare il reflusso del liquido cerebro-spinale. Il mandrino di pari lunghezza dell'ago deve scorrere senza attrito lungo tutta la sua lunghezza e deve essere dotato di indicatore di posizionamento, deve essere dotato di impugnatura con codice colore e deve potersi innestare sul cono dell'ago che deve avere attacco luer lock. L'ago deve essere dotato di resistenza e rigidità necessaria alla penetrazione e nello stesso tempo dotato di flessibilità; deve essere dotato di idoneo cappuccio di facile rimozione. Devono essere adottati idonei accorgimenti per identificare la posizione della punta e del foro durante il posizionamento. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01030101 | 32 | AGHI PER TERAPIA INTRADISCALE | AGHI SPINALI PUNTA QUINCKE misure: 18GX90mm 19GX90mm 20GX38mm 20GX90mm 22GX90mm 22GX180mm 25GX75mm 25GX90mm | Ago sterile monouso in acciaio inossidabile con punta tagliente atraumatica (facile penetrazione, minore resistenza, senza possibilità di introdurre silicone nel liquido cefalo-rachidiano), sottile e a triplice affilatura di Quincke. Cono trasparente in polipropilene. L'ago spinale è dotato di mandrino sottile e flessibile. Dotato di fermo di sicurezza, cannula con indicatore di posizione, codice di colore internazionale, connessione luer-lock. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01030102 | 33 | AGHI E KIT PER ANESTESIA PERIDURALE | AGHI PERIDURALI PUNTA DI TUOHY CNF.SING.STER, misure: da 18G a 21 G, lunghezzeda 80 a 130mm | Aghi peridurali di Tuohy sterili misure varie lunghezze varie. Ago in acciaio inox con punta tagliente, affilata, con curvatura Tuohy per ridurre rischi di puntura accidentale della dura madre e per permettere il facile inserimento del catetere nello spazio peridurale, atraumatico, con marcatura centimetrata ben evidente e senza asperità per tutta la sua lunghezza per permettere la determinazione della profondità raggiunta. Cono di connessione in materiale plastico idoneo, trasparente per consentire un controllo rapido ed accurato del flusso del liquido cerebrospinale, con alette rigide a supporto dell’impugnatura. Mandrino con impugnatura in materiale plastico idoneo che deve innestarsi sul cono dell’ago in modo che il suo taglio sia perfettamente allineato al taglio dell’ago, per evitare ostruzione del lume dell’ago da parte di frammenti tissutali, in acciaio inox o altro materiale idoneo. Destinato all’anestesia epidurale ed inserimento di un catetere epidurale. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati (Confezionamento primario: praticità del sistema di apertura a garanzia del mantenimento della sterilità del contenuto. Il confezionamento deve garantire al momento dell’apertura la permanenza dell’assemblaggio tra copri ago/ago e mandrino/ago. Confezionamento secondario/terziario: riduzione dell’impatto degli imballaggi secondari e terziari; Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01030102 | 34 | AGHI E KIT PER ANESTESIA PERIDURALE | AGHI SPINALI PUNTA DI TUOHY CNF.SING.STER. 18GX 150MM | Aghi peridurali di Tuohy sterili misure varie lunghezze varie. Ago in acciaio inox con punta tagliente, affilata, con curvatura Tuohy per ridurre rischi di puntura accidentale della dura madre e per permettere il facile inserimento del catetere nello spazio peridurale, atraumatico, con marcatura centimetrata ben evidente e senza asperità per tutta la sua lunghezza per permettere la determinazione della profondità raggiunta. Cono di connessione in materiale plastico idoneo, trasparente per consentire un controllo rapido ed accurato del flusso del liquido cerebrospinale, con alette rigide a supporto dell’impugnatura. Mandrino con impugnatura in materiale plastico idoneo che deve innestarsi sul cono dell’ago in modo che il suo taglio sia perfettamente allineato al taglio dell’ago, per evitare ostruzione del lume dell’ago da parte di frammenti tissutali, in acciaio inox o altro materiale idoneo. Destinato all’anestesia epidurale ed inserimento di un catetere epidurale. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati (Confezionamento primario: praticità del sistema di apertura a garanzia del mantenimento della sterilità del contenuto. Il confezionamento deve garantire al momento dell’apertura la permanenza dell’assemblaggio tra copri ago/ago e mandrino/ago. Confezionamento secondario/terziario: riduzione dell’impatto degli imballaggi secondari e terziari; Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”).; documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A01030102 | 35 | AGHI E KIT PER ANESTESIA PERIDURALE | SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA PUNTA DI TUOHY 16 -18G X 80-90MM | Kit sterile per anestesia peridurale continua costituito da: 1) ago Tuohy 16G-18G x 80-90mm circa 2) catetere 20G x 90-100 cm. con fori laterali, connessione catetere Thuoy 3) filtro antibatterico 4) siringa 10cc a bassa resistenza 5)dispositivo di fissaggio catetere. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati (Confezionamento primario: praticità del sistema di apertura a garanzia del mantenimento della sterilità del contenuto. Il confezionamento deve garantire al momento dell’apertura la permanenza dell’assemblaggio tra copri ago/ago e mandrino/ago. Confezionamento secondario/terziario: riduzione dell’impatto degli imballaggi secondari e terziari; Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”). documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
|  |  |  | FILTRO STERILE DI RICAMBIO PER KIT ANESTESIA PERIDURALE |  |  |
|  |  |  | CATETERE EPIDURALI STERILI 20G-24G X90-100CM |  |  |
| A01030103 | 36 | KIT PER ANESTESIA COMBINATA | AGHI E KIT PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE E SPINALE G27 PUNTA DI TUOHY 16-18G X140MM | Sistema combinato spinale-peridurale sterile con raccordo rotante, con bloccaggio dei due aghi che permette la localizzazione delle infusioni, costituito da: 1) Ago di Tuohy da 16G o 18G varie lunghezze dotato di impugnatura con aletta staccabile; 2) Dispositivo a perdita di resistenza con bassissimo coefficiente di attrito; 3) Catetere epidurale trasparente resistente all'inginocchiamento, chiuso in punta con 3 fori laterali nella parte terminale; 4) Connettore, filtro piatto trasparente con membrana da 0,2 micron e possibilità di aspirazione/iniezione; 5) Ago spinale da 26G o 27G atraumatico mandrinato punta lancio o punta matita. Il cono dell'ago spinale deve essere trasparente per l'individuazione del liquor alla profondità d'inserimento della punta nella dura madre. 6) Dispositivo di fissaggio del catetere Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati (Confezionamento primario: praticità del sistema di apertura a garanzia del mantenimento della sterilità del contenuto. Il confezionamento deve garantire al momento dell’apertura la permanenza dell’assemblaggio tra copri ago/ago e mandrino/ago. Confezionamento secondario/terziario: riduzione dell’impatto degli imballaggi secondari e terziari; Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”). documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |
| A010302 | 37 | AGHI E KIT PER BLOCCO DI PLESSO | KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA TECNICA "OVER THE NEEDLE" MISURE: 18GX50mm +/-10% 18GX90 mm +/-20% 18Gx135mm +/-20% | Costituito da: • Ago tipo facet, ecoriflettente, elettrostimolabile, isolato, centimetrato, con attacco luer-lock per linea di infusione dell'anestetico locale. • Catetere ecoriflettente , centimetrato , flessibile , con più fori distali • Connettore • Filtro antibatterico • Sistema di fissaggio del catetere alla cute la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito numero 20 elettroneurostimolatori totali (5 per ogni ASL) per le esigenze delle 4 ASL e dovrà provvedere alla loro manutenzione e la sostituzione in caso di malfunzionamento. Rispondenza alla Direttiva 93/42 CE e s.m.i. Documentazione tecnica in lingua italiana. Le ditte dovranno indicare CND e Repertorio. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Devono essere in confezione singola, sterili, monouso. Rispondenza alla Direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”). Documentazione tecnica in lingua italiana. Le ditte dovranno indicare CND e Repertorio. |  |  |
| A010302 | 38 | AGHI E KIT PER BLOCCO DI PLESSO | KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA TECNICA "THROUGH THE NEEDLE" MISURE: 18GX50mm +/-10% 18GX90 mm +/-20% 18Gx135mm +/-20% | Costituito da: • Ago tipo Thuoy, isolato, ecoriflettente, elettrostimolabile, centimetrato, dotato di raccordo per iniezione di anestetico e cavo di connessione con elettrostimolatore, con sistema di inserimento del catetere. • Catetere ecoriflettente, centimetrato ,spiralato, elettrostimolabile, flessibile , con più fori distali • Connettore • Filtro antibatterico • Sistema di fissaggio del catetere alla cute. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Devono essere in confezione singola, sterili, monouso. N.B. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito numero 20 elettroneurostimolatori totali (5 per ogni ASL) per le esigenze delle 4 ASL e dovrà provvedere alla loro sostituzione in caso di malfunzionamento. Rispondenza alla Direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”). Documentazione tecnica in lingua italiana. Le ditte dovranno indicare CND e Repertorio. |  |  |
| A010302 | 39 | AGHI E KIT PER BLOCCO DI PLESSO | AGHI PER BLOCCHI PERIFERICI ECOGUIDATI CON AGO ECORIFLETTENTE ED ELETTROSTIMOLABILE misure: da 20 G a 25 G, lunghezze da 25 a 150mm | Devono essere costituiti da cannula metallica in acciaio inox con cavo elettrico di collegamento all’elettroneurostimolatore presaldato sull’ago. Devono essere di facile introduzione attraverso il piano cutaneo. Devono avere linea di infusione con attacco luer lock e devono essere dotati di cappuccio di protezione. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Devono essere in confezione singola, sterili, monouso. N.B. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito numero 20 elettroneurostimolatori totali (5 per ogni ASL) per le esigenze delle 4 ASL e dovrà provvedere alla loro manutenzione e la sostituzione in caso di malfunzionamento. Rispondenza alla Direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica in lingua italiana. Le ditte dovranno indicare CND e Repertorio. |  |  |
| A010302 | 40 | AGHI E KIT PER BLOCCO DI PLESSO | AGHI PER BLOCCO PARACERVICALE UTER. TIPO Vblok 20GX4 mm | Ago per anestesia paracervicale, con cappuccio di protezione e sistema di sicurezza, applicato su prolunga rigida in materiale plastico provvista di raccordo luer lock prossimale per attacco con siringa. Il dispositivo medico deve essere monouso, sterile, apirogeno, senza rilascio di ftalati, in confezione singola e deve essere latex free. Rispondenza direttiva 93/42 CE e s.m.i.e DE 2010/32/EU e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
| A010399 | 41 | AGHI E KIT PER ANESTESIA ALTRI | AGHI PER BLOCCO PARACERVICALE UTER. TIPO Cerviblok misure: 30G x 4mm 30G x 6mm | Ago per anestesia paracervicale, con cappuccio di protezione e sistema di sicurezza, applicato su prolunga rigida in materiale plastico provvista di raccordo luer lock prossimale per attacco con siringa. Il dispositivo medico deve essere monouso, sterile, apirogeno, senza rilascio di ftalati, in confezione singola e deve essere latex free. Rispondenza direttiva 93/42 CE e s.m.i.e DE 2010/32/EU e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
| A01020299 A010202 | 42 | AGHI E KIT PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE - ALTRI | AGO PER BIOPSIA midollare con dispositivo tipo trapsystem misure: 8Gx100mm 11Gx100mm 13Gx100mm | Ago biopsia osteo-midollare con dispositivo tipo trapsystem, provvisto di sistema per evitare la manovra di lussazione. In acciaio medicale con punta a bocca di pesce, cannula rastremata centimetrata, mandrino a punta piramidale, filo di estrazione centimetrata, impugnatura ergonomica. Dispositivo monouso, sterile in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A018002 | 43 | GUIDE PER AGHI | AGO COASSIALE | Cannula in acciaio con pareti ultrasottili e manipolo in materiale plastico Ago interno in acciaio con punta trocar marker radiopachi sulla cannula esterna ad ogni centimetro. Selettore di profondità di penetrazione in grado di scorrere sulla cannula esterna. Codice colore identificativo Dispositivo sterile, monouso, latex free, confezione singola, senza rilascio di ftalati documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A019002 | 44 | AGHI PER AGOPUNTURA | Ago per agopuntura misure: 25G x 13 mm 30G x 25 mm 30 G x 40 mm | Ago monouso, sterile, in acciaio di grado medicale, con impugnatura in rame o altro materiale idoneo, con o senza tubetto guida in materiale plastico idoneo. La punta dell’ago deve essere tale da permettere un’agevole scorrevolezza tra i tessuti. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Confezione massima 100 pz Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A019011 | 45 | AGHI E KIT PER INFUSIONE OSSEA E VERTEBROPLASTICA | AGHI IN ACCIAIO INOX PER INIEZIONE INTRAOSSEA ADATTABILI AL TRAPANO, CON LINE A DI CONNESSIONE E STABILIZZATORE. MISURE 15G lunghezze 15, 25 mm e 45 mm | "Gli aghi devono essere in acciaio inox ad uso medicale e ad uso intraosseo, adattabili al driver, con linee di connessione e stabilizzatore. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Confezione massima 100 pz Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio." |  |  |
|  |  | TRAPANO | SISTEMA PER INFUSIONE INTRAOSSEA | Il Dispositivo a batteria progettato per l’accesso vascolare intraosseo con tre set di aghi disponibili dovrà essere fornito con la modalità del service gratuito e la ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione e la sostituzione in caso di malfunzionamento e/o scadenza. |  |  |
| A019012 | 46 | aghi e sistemi per localizzazioni dei noduli mammari e di altre strutture | DISPOSITIVO PER LOCALIZZAZIONE PRE-OPERATORIE di lesioni mammarie non palpabili tipo "alm set" non riposizionabile. Misure da 18G a 21 G lunghezze da 50 mm a 150 mm | Il dispositivo dotato di marker ecogeno, deve essere costituito da ago completo di repere non riposizionabile per la localizzazione pre-operatoria delle lesioni non palpabili della mammella. Ago centrimetrato con punta affilata flessibile e atraumatica. Il repere metallico deve avere punta a V e Z dotato di almeno due tacche di profondità. Il cono luer deve essere trasparente e deve permettere una facile introduzione del repere. Il set deve essere dotato di cannula di irrigidimento per la protezione del repere durante l'intervento chirurgico, deve consentire l'aspirazione o l'iniezione di liquidi. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A019012 | 47 | aghi e sistemi per localizzazioni dei noduli mammari e di altre strutture | DISPOSITIVO PER LOCALIZZAZIONE PRE-OPERATORIE di lesioni mammarie non palpabili tipo "alm set" riposizionabile. Misure da 18G a 21 G lunghezze da 50 mm a 150 mm | Il dispositivo dotato di marker ecogeno deve essere costituito da ago completo di repere riposizionabile, con introduttore, per la localizzazione pre-operatoria delle lesioni non palpabili della mammella, Ago centrimetrato con punta affilata flessibile e atraumatica. Il repere metallico deve avere punta a V e Z dotato di almeno due tacche di profondità. Il cono luer deve essere trasparente e deve permettere una facile introduzione del repere. Il set deve essere dotato di cannula di irrigidimento per la protezione del repere durante l'intervento chirurgico, deve consentire l'aspirazione o l'iniezione di liquidi. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| assemblato | 48 |  | KIT AGO PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI | Kit ago semiautomatico per biopsia mammaria composto da: sistema semiautomatico costituito da ago in acciaio a ghigliottina per la biopsia dei tessuti molli, con impugnatura ad anelli in policarbonato, utilizzabile con una sola mano, ed ago introduttore con mandrino a punta trocar in acciaio, con cono luer lock. Sterili, monouso, latex free, confezionati in busta unica. La cannula esterna dell’ago a ghigliottina non deve essere rimovibile ma solidale all’impugnatura per una maggiore sicurezza del paziente e dell’operatore; deve essere centimetrata ed ecogenata. Il dispositivo deve possedere ecogenatura idonea ad identificarlo lungo l'intero tragitto. Deve possedere molla interna atta a garantire prelievi multipli e punta dell’ago a triplice affilatura. Lo stiletto interno deve avere un’area di prelievo di 2 cm. L’ago introduttore deve essere ecogenato e centimetrato, punta trocar, e parte distale della cannula non tagliente, indicatore di profondità scorrevole, 1 telo in TNT cm 100x100; 5 compresse di garza cm 10x10 a 4 strati; 1 siringa da 10 ml cono centrale luer slip; 1 ago da insulina 25Gx16mm con sistema di sicurezza; 1ago da 21Gx40mm con sistema di sicurezza; 1 ago spinale punta Quincke misura 20Gx90mm circa. Ciotola in materiale plastico capacità 10ml. 1 pellicola trasparente con adesivo 15x10 cm. Il kit deve essere composto da materiale sterile e confezionato singolarmente. Aghi da 10-15 cm, con calibro di 14 e 16G con adeguato introduttore coassiale. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A019012 | 49 | aghi e sistemi per localizzazioni dei noduli mammari e di altre strutture | Marcatore di sito bioptico ecoguidato misure: 16-18 G, lunghezza 10-14 cm | Marcatore di sito bioptico ecoguidato, in nitinol e dotato di meccanismo antimigrazione e sistema di sicurezza per il rilascio controllato della clip. Deve avere le seguenti caratteristiche : ancoraggio ai tessuti con ridotto rischio di dislocazione , assenza di gel, collagene o polimeri riempitivi; sistemi di sicurezza per il rilascio controllato della clip, visibile con le varie metodiche di imaging. Dispositivo sterile, monouso, latex-free, confezione singola, senza rilascio di ftalati. documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Rispondenza Direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010205 | 50 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA | siringa monouso sterile 5 ml con ago di sicurezza premontato. 22G x 32 mm | "Siringhe da infusione ed irrigazione, monouso sterili, dotate di fermo stantuffo con dispositivo di sicurezza; ago atraumatico con triplice affilatura Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. L’ago deve essere dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l’uso. Inoltre deve avere anche le seguenti caratteristiche: • deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo; •l’attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva; •deve fare in modo che le mani dell’operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo; •l’attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile, avvenire al primo tentativo e essere volontariamente provocata. I dispositivi devono essere sterili, monouso, in confezione singola Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio " |  |  |
|  |  |  | siringa monouso sterile 2,5/3 ml con ago di sicurezza premontato. 22G x 32 mm |  |  |  |
|  |  |  | siringa monouso sterile 10 ml con ago di sicurezza premontato. 21G x 38 mm |  |  |  |
|  |  |  | siringa monouso sterile 20 ml con ago di sicurezza premontato. 21G x 38 mm |  |  |  |
| A02010205 | 51 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA SISTEMA DI SICUREZZA | Siringa da tubercolina con spazio morto con ago premontato removibile 1 ml con ago G26/27 x da10 a 13 mm IDG ≤ 0,01 ml. | Siringhe da infusione ed irrigazione, monouso sterili per tubercolina con doppia scala ml/UI, dotate di fermo stantuffo; ago removibile atraumatico dotato di triplice affilatura. Capacità 1 ml. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. L’ago deve essere dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l’uso. Inoltre deve avere anche le seguenti caratteristiche: • deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo; •l’attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva; •deve fare in modo che le mani dell’operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo; •l’attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile, avvenire al primo tentativo e essere volontariamente provocata. I dispositivi devono essere sterili, monouso, in confezione singola Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010205 | 52 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA | Siringa da tubercolina con ago termosaldato con meccanismo di sicurezza 1 ml con ago G26/27 x da 10 a 13 mm | Siringhe da infusione ed irrigazione, monouso sterili per tubercolina con doppia scala ml/UI, dotate di fermo stantuffo; ago termosaldato atraumatico dotato di triplice affilatura. Capacità 1 ml. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. L’ago deve essere dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l’uso. Inoltre deve avere anche le seguenti caratteristiche: • deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo; •l’attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva; •deve fare in modo che le mani dell’operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo; •l’attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile, avvenire al primo tentativo e essere volontariamente provocata. I dispositivi devono essere sterili, monouso, in confezione singola Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A020109 | 53 | SIRINGHE MONOUSO PER TUBERCOLINA | Siringa da tubercolina senza ago | Siringhe da infusione ed irrigazione, monouso sterili per tubercolina con doppia scala ml/UI, dotate di fermo stantuffo. Capacità 1 ml. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010202 | 54 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER lock | Siringa senza ago cono luer lock 3 ml IDG 0,1 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010202 | 55 |  | Siringa senza ago cono luer lock 5 ml IDG ≤ 0,2 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010202 | 56 |  | Siringa senza ago cono luer lock 10 ml IDG ≤ 0,5 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010202 | 57 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER Lock | Siringa senza ago cono luer lock 20 ml IDG ≤ 1,0 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010202 | 58 |  | Siringa senza ago cono luer lock 30 ml IDG ≤ 1,0 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010202 | 59 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER Lock | Siringa senza ago cono luer lock 50/60 ml IDG ≤ 1,0 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010203 | 60 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE | Siringa senza ago 50/60 ml cono catetere IDG ≤ 2 ml. | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010201 | 61 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER | Siringa senza ago 50/60 ml cono luer eccentrico IDG ≤ 1 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010203 | 62 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE | Siringa senza ago 100 ml cono catetere IDG ≤ 2 ml | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito nella descrizione del prodotto Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010201 | 63 | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER | Siringa senza ago cono luer centrale 3 ml IDG ≤ 0,1ML | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito per ciascun volume di siringa nei singoli lotti. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
|  |  | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER | Siringa senza ago cono luer centrale 5 ml IDG ≤ 0,1ML |  |  |  |
|  |  | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER | Siringa senza ago cono luer eccentrico 10 ml IDG ≤ 0,5 ml |  |  |  |
|  |  | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER | Siringa senza ago cono luer eccentrico 20 ml IDG ≤ 1 ml |  |  |  |
|  |  | SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER | Siringa senza ago cono luer eccentrico 30 ml IDG ≤ 1 ml |  |  |  |
| A02010603 | 64 | SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA | Siringa per insulina 100UI/ml da 0,3 ml senza spazio morto con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza da G29 a G31 da 8mm a 13mm | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito per ciascun volume di siringa nei singoli lotti. L’ago in acciaio inox deve essere direttamente saldato in corpo unico al cilindro, lasciando uno spazio morto uguale a zero. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010205 | 65 | SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA | Siringa per insulina 100UI/ml da 1 ml senza spazio morto con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza G29 x da 12 a13 mm | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito per ciascun volume di siringa nei singoli lotti. L’ago in acciaio inox deve essere direttamente saldato in corpo unico al cilindro, lasciando uno spazio morto uguale a zero. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010205 | 66 | SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA | Siringa per insulina 100UI/ml da0,5 ml senza spazio morto con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza da G29 a G31 x da 8mm a 13mm | Il DM deve essere a tre pezzi: Corpo Siringa-Cilindro, Pistone-Stantuffo, Gommino di tenuta. Deve essere In materiale plastico ad uso medicale, trasparente, chimicamente stabile tale da non cedere sostanze o comportare residui, né determinare reazioni chimiche a contatto con i prodotti in esse contenute nel periodo di utilizzo. Il Corpo siringa-Cilindro con superficie interna liscia ed uniforme, priva di alcun difetto che possa comprometterne la tenuta. Cilindro lubrificato con silicone di tipo medicale idrorepellente nella quantità massima prevista dalla FUI e non superiore a 25 mg/cm2. Con scala graduata ben visibile, nitida leggibile anche in presenza del contenuto; indelebile al contatto di disinfettanti o durante le manovre di manipolazione. Il Pistone-Stantuffo deve essere provvisto di fermo che ne eviti la fuoriuscita dal cilindro, a perfetta tenuta tale da non fare fuoriuscire liquido e deve scorrere all’interno del cilindro in modo regolare ed uniforme. Spinto al fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il Gommino di tenuta deve essere costituito da un anello di gomma sintetica conformato alla parte terminale del cilindro e deve garantire una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) è definito per ciascun volume di siringa nei singoli lotti. L’ago in acciaio inox deve essere direttamente saldato in corpo unico al cilindro, lasciando uno spazio morto uguale a zero. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A02010502 | 67 | SIRINGHE E KIT PER EMOGASANALISI CON AGO CON SISTEMA DI SICUREZZA | Siringa pre-eparinata per emogasanalisi 2,5/3 ml con ago G22/G23 provvisto di meccanismo di sicurezza | In materiale plastico ad uso medicale; trasparente chimicamente stabile a bassa permeabilità gassosa; con attacco luer lock. Deve contenere anticoagulante secco idoneo a non interferire con la determinazione di elettroliti, calcio ionizzato, lattato glucosio e non ci devono essere reazioni chimico/fisiche con i prodotti in esso contenuti. Inoltre deve essere garantita l’immediata solubilità del campione senza diluirlo né lasciare coaguli. Il valore minimo della scala graduata (Intervallo di graduazione = IDG) deve essere di ≤ 0,1 ml; deve essere dotata di un sistema per l’espulsione dell’aria residua (ventilata/autoventilante). La confezione dovrà contenere un accessorio per la rimozione in sicurezza dell’ago dopo l’uso (es. cubetto). La confezione per ciascun riferimento dovrà contenere un tappo di chiusura a perfetta tenuta del campione. I dispositivi offerti dovranno essere Sterili, Monouso, Latex free, Apirogeni, Atossici, Privi di Ftalati. Dovranno essere conformi a quanto previsto dalla seguente normativa: - Direttiva CE 93/42/CEE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Richiesti CND e numero di repertorio. |  |  |
| A02010701 | 68 | SIRINGHE PRERIEMPITE DI FISIOLOGICA STERILE | SIRINGHE PRERIEMPITE DI SOLUZIONE FISIOLOGICA STERILE(3-5-10 ML) PER IL LAVAGGIO DEI DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARI | Dispositivo per il lavaggio CvC, PORT,CVP contenente soluzione fisiologica sterile, dotato di attacco luer Iock e di caratteristiche tali da impedire, al termine del lavaggio,il reflusso ematico. Dispositivo dotato di cappuccio protettivo di forma e dimensioni idonee tali da garantire la sterilità della via di somministrazione. Le siringhe devono essere dotate di cono LL e tappo di chiusura, gommino latex free dotato di tripla fascia, trattate internamente e sul gommino con silicone lubrificante per facilitarne lo scorrimento, stantuffo in polipropilene di misura tale da evitare la compressione del gommino ed eliminare il reflusso al termine del lavaggio. Necessario nei seguenti volumi di soluzione fisiologica 3-5-10 ML. Etichettato in lingua italiana deve riponare chiaramente le indicazroni necessarie per evitare errori di pratica clinica. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex free e senza rilascio di ftalati. Confezione massima 100 pz Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documetazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A020108 | 69 | SIRINGHE PER NUTRIZIONE ENTERALE | Siringhe attacco en-fit 1ML | Siringa per nutrizione enterale dotata di sistema di connessione ENFit con le seguenti caratteristiche: - impossibilità di essere collegata ad un sistema luer lock; - realizzata in materiale compatibile con tutti i tipi di soluzione per nutrizione enterale; - corpo della siringa in polipropilene trasparente con fermo stantuffo; - stantuffo in polipropilene di colore viola dotato di due anelli di tenuta in gomma sintetica atossica; lubrificante: silicone atossico di grado medicale con proprietà fisiche e chimiche inerti in quantità inferiore a 0,25 mg/cm2; - graduazione indelebile di colore nero di facile lettura; - nessun volume residuo nel corpo siringa; Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
|  |  |  | Siringhe attacco en-fit 2,5ML |  |  |  |
|  |  |  | Siringhe attacco en-fit 5ML |  |  |  |
|  |  |  | Siringhe attacco en-fit 10ML |  |  |  |
|  |  |  | Siringhe attacco en-fit 20ML |  |  |  |
| A020108 | 70 | SIRINGHE PER NUTRIZIONE ENTERALE | Siringhe attacco en-fit (50ML o 60ml ) | Siringa per nutrizione enterale dotata di sistema di connessione ENFit con le seguenti caratteristiche: - impossibilità di essere collegata ad un sistema luer lock; - realizzata in materiale compatibile con tutti i tipi di soluzione per nutrizione enterale; - corpo della siringa in polipropilene trasparente con fermo stantuffo; - stantuffo in polipropilene di colore viola dotato di due anelli di tenuta in gomma sintetica atotossica; lubrificante: silicone atossico di grado medicale con proprietà fisiche e chimiche inerti in quantità inferiore a 0,25 mg/cm2; - graduazione indelebile di colore nero di facile lettura; - nessun volume residuo nel corpo siringa; Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
| A0280 | 71 | DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE | Tappo maschio per siringhe per nutrizione enterale | Tappo maschio per siringhe per nutrizione enterale con connessione di sicurezza ENFit. Colore viola in modo da consentire un’identificazione immediata per l’uso enterale. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
| A030401 | 72 | KIT PER INFUSIONE | AGO PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA DI MEDICINALI ago 27/28G lunghezza 5/6mm ago 27/28G lunghezza 8/9mm | Aghi in acciaio inox con angolatura di 90° dotati di sistema di fissaggio idoneo e di prolunga della lunghezza di cm 60 circa con raccordo luer lock, in materiale plastico adatto all'infusione di medicinali, ad una via, per pompa. Misure:ago 27/28G lunghezza 5/6mm ago 27/28G lunghezza 8/9mm Il dispositivo medico deve essere monouso, sterile, apirogeno, senza riulascio di ftalati, in confezione singola e deve essere latex free. Rispondenza alle direttive 93/42 CL e s.m.i. Documetazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| A07050202 C0180 | 73 | TAPPI/OTTURATORI CON VIA DI ACCESSO / DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTEROVENOSO | Dispositivo per accesso vascolare a circuito chiuso a pressione neutra | Trasparente nella parte del percorso del farmaco (controllo visivo) La superficie superiore deve essere liscia, piana e priva di spazi interstiziali. Deve avere un basso volume di riempimento, deve essere privo di spazi morti. Non deve avere parti metalliche (utilizzabile in mri), deve essere compatibile con gli alti flussi(>ml/ora), resistente alle alte pressioni (almeno 300 psi). Deve avere utilizzo certificato non inferiore a 7 giorni, compatibile con lipidi e chemioterapici. Deve essere a zero reflusso. Deve essere monouso, sterile, in confezione singola. Deve essere latex-free, senza rilascio di ftalati. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
| C01010103 | 74 | AGHI CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO CON PROLUNGA INTEGRATA | AGO CANNULA a due vie con sistema di sicurezza, per gli accessi vascolari periferici con prolunga integrata, con sito di iniezione ad Y Misure richieste: calibro 18G, lunghezza catetere da 25 a 30mm calibro 20G, lunghezza catetere da 25 a 30 mm calibro 22G, lunghezza catetere da 19 a 25 mm calibro 24G, lunghezza catetere da 19 mm | Ago cannula a due vie con sistema di sicurezza, per gli accessi vascolari periferici con prolunga integrata, con sito di iniezione ad Y Deve avere le seguenti caratteristiche: •catetere in poliuretano, radiopaco, trasparente, privo di memoria in caso di inginocchiamento •ago interno in acciaio, estraibile, con triplice affilatura • camera trasparente per visualizzare il ritorno venoso •prolunga integrata flessibile con sito di iniezione ad Y, con clamp di chiusura, con attacchi luer-lock femmina, con tappino di protezione •alette morbide con codice colore internazionale Deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l'uso, avente le seguenti caratteristiche: •deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo •l'attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva •deve fare in modo che le mani dell'operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo •deve fare in modo che il gesto di attivazione sia il più precoce possibile •l'attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile (deve avvenire al primo tentativo e deve essere volontariamente provocata) L'utilizzo del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile e deve fare in modo che l'operatore non venga a contatto nè con il corpo nè con la punta dell'ago. Il dispositivo medico deve essere monouso, sterile, apirogeno, senza rilascio di ftalati, in confezione singola e deve essere latex free. Rispondenza direttiva 93/42 CE e s.m.i.e DE 2010/32/EU e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
| C0101010202 | 75 | AGHI CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO CON SISTEMA DI SICUREZZA | AGO CANNULA in poliuretano monovia con sistema di sicurezza con o senza alette di fissaggio Misure richieste: calibro 16G, lunghezza catetere 30 ± 5% mm calibro 16G, lunghezza catetere 45 ± 5% mm calibro 18G, lunghezza catetere 30 ± 5% mm calibro 18G, lunghezza catetere 48 ± 5% mm calibro 20G, lunghezza catetere da 25 a 32 mm ± 5% mm calibro 22G, lunghezza catetere 25 ± 5% mm La ditta dovrà possedere almeno una delle due misure per lo stesso calibro indicato | Ago cannula sterile monovia in poliuretano, radiopaco,con cono di materiale plastico trasparente con attacco luerlock. Deve avere codice colore secondo standard internazionali, deve avere ago a triplice affilatura. Dopo l'inserzione, il flusso sanguigno non deve fuoriuscire dal cono dell'ago. Deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l'uso, avente le seguenti caratteristiche: •deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo •l'attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva •deve fare in modo che le mani dell'operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo •deve fare in modo che il gesto di attivazione sia il più precoce possibile •l'attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile (deve avvenire al primo tentativo e deve essere volontariamente provocata) L'utilizzo del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile e deve fare in modo che l'operatore non venga a contatto nè con il corpo nè con la punta dell'ago. Il dispositivo medico deve essere monouso, sterile, apirogeno, senza riulascio di ftalati, in confezione singola e deve essere latex free. Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio Otturatori devono essere in confezione singolsa, sterili, monouso, latex free, senza rilascio di ftalati. |  |  |
| C0101010202 | 76 | AGHI CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO CON SISTEMA DI SICUREZZA | AGO CANNULA in poliuretano monovia con sistema di sicurezza, con e senza alette di fissaggio Misure richieste: calibro 22G, lunghezza catetere da 20 a 25 mm ± 5% mm | Deve essere radiopaco, deve avere cono di materiale plastico trasparente con attacco luerlock, deve avere codice colore secondo standar internazionali, deve avere ago a triplice affilettatura. Dopo l'insersione, il flusso sanguigno non deve fuoriuscire dal cono dell'ago. Deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l'uso, avente le seguenti caratteristiche: •deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo •l'attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva •deve fare in modo che le mani dell'operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo •deve fare in modo che il gesto di attivazione sia il più precoce possibile • deve fare in modo da attivare una barriera efficace, permenente ed irreversibile tra operatore-ago e ago-ambiente durante le manovre di elimianazione e smaltimento del dispositivo •deve essere dotato di un segnale (udibilee/o visibile) che consenta di verificare l'avvenuta attivazione del meccanismo di sicurezza •l'attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile (deve avvenire al primo tentativo e devveeessere volontariamente provocata) L'utilizzo del dispositivo di sicurezza deve seere affidabile deve fare in modo che l'operatore non venga a contatto on la punta dell'ago. Il dispositivo di sicurezza non deve creare ingombro e deve permettere l'incanulamento in sicurezza dei pazienti pediatrici e neonatali. Il dispositivo deve essere in confezione singola,sterile, apirogeno,latex free e senza rilascio di ftalati, Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio |  |  |
| C0101010202 | 77 | AGHI CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO CON SISTEMA DI SICUREZZA | AGO CANNULA monovia con sistema di sicurezza per le esigenze delle UU.OO. Patologia neonatale, Pediatria e Chirurgia Pediatrica con e senza alette di fissaggio Misure richieste: calibro 24G, lunghezza catetere da 19 a 20mm ± 5% mm | Deve essere radiopaco, deve avere cono di materiale plastico trasparente con attacco luerlock, deve avere codice colore secondo standar internazionali, deve avere ago a triplice affilettatura. Dopo l'insersione, il flusso sanguigno non deve fuoriuscire dal cono dell'ago. Deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l'uso, avente le seguenti caratteristiche: •deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo •l'attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva •deve fare in modo che le mani dell'operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo •deve fare in modo che il gesto di attivazione sia il più precoce possibile • deve fare in modo da attivare una barriera efficace, permenente ed irreversibile tra operatore-ago e ago-ambiente durante le manovre di elimianazione e smaltimento del dispositivo •deve essere dotato di un segnale (udibilee/o visibile) che consenta di verificare l'avvenuta attivazione del meccanismo di sicurezza •l'attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile (deve avvenire al primo tentativo e devveeessere volontariamente provocata) L'utilizzo del dispositivo di sicurezza deve seere affidabile deve fare in modo che l'operatore non venga a contatto nè con il corpo nè con la punta dell'ago. Il dispositivo di sicurezza non deve creare ingombro e deve permettere l'incanulamento in sicurezza dei pazienti pediatrici e neonatali. Il dispositivo deve essere in confezione singola,sterile, apirogeno,latex free e senza rilascio di ftalati, Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio. |  |  |
| C0101010202 | 78 | AGHI CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO CON SISTEMA DI SICUREZZA | AGO CANNULA monovia per le esigenze delle UU.OO. Patologia neonatale, Pediatria e Chirurgia Pediatrica, Anatomia Patologia con e senza alette di fissaggio Misure richieste: 26Gx20mm ± 5% mm ± 5% mm | Deve essere radiopaco, deve avere cono di materiale plastico trasparente con attacco luerlock, deve avere codice colore secondo standar internazionali, deve avere ago a triplice affilettatura. . Il dispositivo deve essere in confezione singola,sterile, monouso, apirogeno,latex free e senza rilascio di ftalati, Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio. |  |  |
| A070501 | 79 | TAPPI/OTTURATORI NON PERFORABILI | Tappo per rubinetto luer lock maschio femmina | Tappo per rubinetto luer lock con membrana maschio femmina. Deve essere in materiale plastico, a perfetta tenuta, sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola ed in dispenser da massimo 100 pezzi. ll dispositivo deve essere in confezione singola,sterile, monouso, apirogeno,latex free e senza rilascio di ftalati, Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio. |  |  |
| A07050201 A070599 | 80 | TAPPI/OTTURATORI PERFORABILI CON AGO TAPPI OTTURATORI ALTRO | Tappo di chiusura con attacco Luer LocK maschio con membrana perforabile | Deve essere in materiale plastico, a perfetta tenuta, sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola ed in dispenser da massimo 100 pezzi. ll dispositivo deve essere in confezione singola,sterile, monouso, apirogeno,latex free e senza rilascio di ftalati, Rispondenza direttiva 93/42 CE e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana Richiesti CND e numero di repertorio. |  |  |
| V0101 | 81 | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR figura:10 | "Devono avere la lama saldata in acciao inox, rettrattile o copertura retrattile, con chiusura di sicurezza. La lama deve mantenere una perfetta affilatura anche dopo ripetuti passaggi. Il manico deve avere una impugnatura ergonomica, ambidestra, antiscivolo, deve avere una riga graduata per la misurazione della lunghezza del taglio. Il dispositivo deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati. Rispondenza alle Direttive 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio." |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 11 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 12 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 13 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 14 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 15 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 16 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 17 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 18 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI S/ MECCANISMO DI SICUREZZA SIST SICUR FIG 21 |  |  |  |
| V0101 | 82 | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 10 | Devono avere la lama saldata in acciao inox, copertura o lama rettrattile, con chiusura di sicurezza. La lama deve mantenere una perfetta affilatura anche dopo ripetuti passaggi. Il manico deve avere una impugnatura ergonomica, ambidestra, antiscivolo, deve avere una riga graduata per la misurazione della lunghezza del taglio. Il dispositivo deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati. Bisturi con sistema di sicurezza In accordo con le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, noto come “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” e delle linee guida ISPESL, Decreto Legislativo N° 19 del 19/01/2014 (Direttiva 2010/32/EU) e linee guida dell'European Biosafety Network • Sistema di protezione lama attivabile con una sola mano • Schermo per lama integrato nel bisturi • Indicazione visiva, tattile e sonora del sistema di blocco • Ergonomico sia per chirurghi destrorsi che mancini • Mantenimento automatico della posizione di protezione • Blocco di protezione irreversibile per smaltimento sicuro secondo normativa • Protezione retrattile trasparente per consentire in ogni istante il controllo della posizione della lama di taglio • Impugnatura con manico antiscivolo ergonomica ed ambidestra Rispondenza alle Direttive 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 11 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 12 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 15 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 20 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 21 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 22 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 23 |  |  |  |
|  |  | BISTURI MONOUSO | BISTURI CON SIST SICUR FIG 24 |  |  |  |
| V0103 | 83 | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 20 | Le lame devono essere dotate di dispositivo di sicurezza, tale da creare il minore ingombro possibile in modo da permettere la massima visibilità del punto di incisione. Devono essere in acciaio inox. In accordo con le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, noto come “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” e delle linee guida ISPESL, Decreto Legislativo N° 19 del 19/01/2014 (Direttiva 2010/32/EU) e linee guida dell'European Biosafety Network deve avere le seguenti caratteristiche: • Sistema di protezione lama attivabile con una sola mano • Schermo per lama integrato nel bisturi • Indicazione visiva, tattile e sonora del sistema di blocco • Ergonomico sia per chirurghi destrorsi che mancini • Mantenimento automatico della posizione di protezione • Blocco di protezione irreversibile per smaltimento sicuro secondo normativa • Protezione retrattile trasparente per consentire in ogni istante il controllo della posizione della lama di taglio • Impugnatura con manico antiscivolo ergonomica ed ambidestra Rispondenza alle Direttive 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) I manici devono essere graduati ed in acciaio inox compatibili con le lame richieste Impugnatura ergonomica, antiscivolo dotato di riga graduata per la misurazione della lunghezza del taglio, risterilizzabile, in confezione singola, latex-free. documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 22 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 23 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 15 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 11 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 10 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 21 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE di sicurezza per bisturi fig 24 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | LAME CHIRURGICHE totale FIGURE 20,22,23,15,11,10,21,24 |  |  |  |
|  |  | LAME CHIRURGICHE | MANICI compatibili con le suddette lame 20,22,23,15,11,10,21,24 |  |  |  |
| V0103 | 84 | LAME MONOUSO | LAME CHIRURGICHE fig 20 | Lama da bisturi chirurgico in acciaio inox, carbon steel o equivalente. Il dispositivo deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free, senza rilascio ftalati massimo 100 pezzi Rispondenza Direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE fig 21 |  |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE fig 22 |  |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE fig 23 |  |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE fig 15 |  |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE fig 11 |  |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE fig 24 |  |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE fig 10 |  |  |  |
|  |  |  | LAME CHIRURGICHE totale 20,22,23,15,11,10,21,24 |  |  |  |
|  |  |  | MANICI compatibili con le suddette lame 20,22,23,15,11,10,21,24 |  |  |  |
| V0199 | 85 | DISPOSITIVI TAGLIENTI MONOUSO | LANCETTE PRICK TEST Acciaio | ago per prick-test in acciaio Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola,nichel free , latex free e senza rilascio di ftalati, confezione massima di 2000 pezzi. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| V0199 | 86 | DISPOSITIVI TAGLIENTI MONOUSO | LANCETTE PRICK TEST Plastica | ago per prick-test in plastica Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in confezione singola,nichel free , latex free e senza rilascio di ftalati, confezione massima di 100 pezzi. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) documentazione tecnica ed etichetta (non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |
| V9099 | 87 | CURETTA | CURETTE misure diametro 2mm diametro 3mm diametro 3,5mm diametro 4mm diametro 5mm diametro 7mm diametro 2mm | Da utilizzare nelle procedure dermatologiche di piccola chirurgia, sufficientemente affilate, cappuccio protettivo, manico ergonomico in plastica, maneggevoli, sterili m/uso, latex-free, senza rilascio ftalati, in confezione singola, misura riportata sulla curetta al fine di facilitare identificazione. Rispondenza direttiva 93/42 e/o al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) Documentazione tecnica ed etichetta 8non sovrapposta) in lingua italiana. Richiesti CND e Numero di Repertorio. |  |  |

- NB per ciascun prodotto, occorre indicare (NELLA COLONNA A) se lo stesso è oggetto di produzione/commercializzazione da parte dell’operatore economico.

- E’ possibile inoltre validare o modificare le specifiche tecniche e funzionali minime previste per ciascun lotto precisando se le stesse siano da ritenersi minime a pena esclusione ovvero dovrebbero essere considerate quali requisiti premiali a punteggio (con relativa motivazione).

- E’ possibile inviare documentazione tecnica a supporto.

- *qualora il prodotto non sia commercializzato occorre motivare se, a parere dell’istante, le specifiche tecniche indicate nel questionario siano ritenute potenzialmente limitative della concorrenza.

- __________________, lì ________

Il Documento deve essere firmato digitalmente